# VD_OMNI AC.2014.0347 vom 29. Januar 2016

VD Tribunal cantonal, 2016-01-29, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_omni_AC.2014.0347

FR: VD_OMNI AC.2014.0347 du 29 janvier 2016

IT: VD_OMNI AC.2014.0347 del 29 gennaio 2016

## Regeste

SWISSCOM (Suisse) SA Legal & Regulatory/Direction générale de l'environnement, OFFICE FEDERAL DE LA COMMUNICATION, Office fédéral de l'environnement OFEV, Municipalité de Lonay | Détermination du critère permettant de fixer le seuil à partir duquel la différence entre deux mesures de réception d’une installation de téléphonie mobile peut entraîner une modification des bases de l’autorisation (seuil de déclenchement). Les parties sont d’accord pour retenir que la détermination du seuil de déclenchement doit garantir, avec une probabilité de 95%, que l'intensité ne dépasse pas ce seuil, compte tenu des incertitudes de mesure. L’OFEV préconise de retenir un facteur de correction de 1.65 à l’incertitude de mesure standard, alors que l’OFCOM propose d’utiliser un facteur de correction de 2 à l’incertitude de mesure standard. Le tribunal considère que la méthode de détermination du seuil de déclenchement proposée par l’OFCOM repose sur une base scientifique bien établie, qui a le mérite de la clarté scientifique et qui est utilisée dans d’autres domaines, notamment pour les mesures de pollution de l’air, et qui est reprise par la directive européenne 2014/30/UE pour les normes de compatibilité électromagnétique (Normes CEM). Il s’agit d’une méthode de traitement des incertitudes de mesure plus générale qui prend aussi en considération les incertitudes des valeurs négatives, alors que la méthode proposée par l'OFEV ne prend en compte que les valeurs positives.

## Erwägungen

E. 1

a) L’arrêt du Tribunal fédéral pose trois principes concernant les mesures de contrôle destinées à vérifier le respect des valeurs limites d’immissions fixées pour les installations de téléphonie mobile : -    L’autorité chargée de veiller au respect des limitations des émissions au sens de l’art. 12 de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI, RS 814.717) peut procéder à une seconde mesure de réception même lorsque les conditions d’exploitation de la station n’ont pas changé afin de contrôler le respect des valeurs limites des rayons non ionisants dont les effets sur la santé sont encore peu connus (consid. 3.3). -    Compte tenu de l’incertitude entachant toute mesure du rayonnement non ionisant, il faut s’attendre à ce que des mesures répétées pour un même lieu par diverses personnes et au moyen d’un équipement différent conduisent à des résultats divergents. De petites différences entre les résultats de mesure ne peuvent donc représenter que des fluctuations statistiques dues à l’incertitude de la mesure sans que les émissions aient changé. En revanche, plus cet écart devient important, plus il est probable qu’une différence effective des émissions en soit la cause. -    Le Tribunal fédéral demande à l’instance cantonale de déterminer des critères objectifs permettant de fixer le seuil à partir duquel la différence entre la première mesure de réception et la seconde mesure peut entraîner une modification des bases de l’autorisation, c’est-à-dire une modification effective des immissions mesurées au lieu d’utilisation sensible déterminant. b) Selon l’art. 11 al. 3 de la Loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE ; RS 814.01), les émissions sont limitées plus sévèrement si les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, sont nuisibles ou incommodantes. L’art. 13 al. 1 LPE précise que c’est le Conseil fédéral qui édicte par voie d’ordonnance les valeurs limites d’immissions applicables à l’évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Pour les rayons non ionisants, ce principe est repris à l’art. 5 ORNI. Cette disposition prévoit que s’il est établi ou à prévoir qu’une installation entraînera, à elle seule, ou associée à d’autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l’annexe 2, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaires ou plus sévère (al. 1). L’autorité doit alors ordonner une limitation des émissions jusqu’à ce que les valeurs limites d’immissions ne soient plus dépassées (al. 2). Selon le ch. 64 de l’annexe ORNI, la valeur limite d’installation à respecter dans les Lieux à Utilisation Sensible (LUS) est de 5.0 V/m (volt/mètre) pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence de 900 MHz et à la fois dans la gamme de fréquence de 1800 MHz, ce qui est le cas des antennes en cause, situées à la route de Denges à Lonay. c) Lors de la première mesure de réception du 10 mai 2010, la valeur du champ électrique mesurée au LUS n° 5 s’élevait à 6.11. V/m. La société recourante a alors proposé de réduire la puissance maximale des cellules de manière à ce que la valeur de l’installation pour le mode d’exploitation déterminant atteigne 4.95 V/m sur le LUS No 5, soit le plus exposé. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) a pris note de ces modifications et les a intégrées comme faisant partie des nouvelles caractéristiques maximales autorisées de l’antenne. Il en résultait une nouvelle fiche de données spécifiques attestant que l’installation était conforme aux exigences requises, en particulier aux valeurs limites d’installation au LUS n° 5 notamment. Le SEVEN a accepté en date du 30 juin 2010 la nouvelle fiche de données spécifiques fixant ainsi les nouvelles conditions d’exploitation de l’installation.

E. 2

a) Lors de la deuxième mesure de réception, le rayonnement non ionisant mesuré au LUS 5 s’élevait à 6.74 V/m. Il convient donc de déterminer si l’écart entre la valeur limite des immissions imposée à 4.95 V/m au LUS 5 lors de l’acceptation de la nouvelle fiche de données spécifiques du 10 juin 2010 et la nouvelle mesure effectuée le 13 décembre 2011 à 6.74 V/m dépasse le seuil de déclenchement, imposant l’obligation de limiter plus sévèrement les émissions de l’installation au sens de l’art. 11 al. 3 LPE et 5 al. 1 et 2 ORNI pour respecter les valeurs limites d’installation au LUS 5. A cet égard, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) ainsi que l’Office fédéral de la communication préconisent deux méthodes distinctes. b) Les deux Offices fédéraux considèrent que la détermination du seuil de déclenchement doit permettre un degré de confiance de l’ordre de 95%, soit garantir avec une probabilité de 95% que la vraie intensité du champ ne dépasse pas ce seuil. Toutefois, l’OFEV, applique la marge de 5% de manière asymétrique, c’est-à-dire seulement en cas de dépassement positif de la valeur limite. Selon le tableau annexé à la prise de position de l’OFEV au Tribunal fédéral du 19 décembre 2013, avec une situation d’immissions inchangées, la probabilité que la deuxième mesure (VA2) soit supérieure à la première mesure (VA1) est de 50%; cette probabilité est réduite à 16% lorsque l’on ajoute à la première mesure (VA1) son incertitude de mesure standard (µ1), et enfin, si on ajoute à la première mesure (VA1), son incertitude de mesure standard (µ1) multipliée par un facteur de 1.65 la probabilité est réduite à 5%. c) Le facteur de 1.65 semble alors avoir été calculé par l’OFEV pour réduire la marge d’erreur liée à l’incertitude de mesure à 5% de probabilité de dépassement seulement. Pour l’OFCOM (annexe à la prise de position au TF du 4 février 2014), la plage de tolérance acceptable autour de la valeur lue doit être déterminée de telle manière qu’à l’intérieur de cette plage, se trouve la valeur réelle avec une probabilité au moins égale à 95%. La plage de tolérance s’étend alors aussi bien aux résultats positifs que négatifs, soit aussi bien les valeurs mesurées supérieures à la valeur réelle et celles inférieures. En prenant en compte une plage définie par l’incertitude de mesure standard (µ1) aux deux points d’inflexion de la courbe de Gauss (loi normale), 68.3% des mesures lues se trouvent dans la plage ainsi définie par rapport à la valeur réelle. La valeur réelle se situe alors avec une probabilité de 68.3% dans la plage définie par l’incertitude de mesure standard. Pour que la valeur réelle se situe avec une probabilité de plus de 95% dans la plage de tolérance, l’incertitude de mesure élargie doit correspondre au double de l’incertitude de mesure standard. Toutes les valeurs lues dans la plage déterminée par l’incertitude de mesure élargie, correspondant au double de l’incertitude de mesure standard (2 x µ1), comprennent la valeur réelle avec une probabilité de 95.4%. d) Le tribunal considère que la méthode de détermination du seuil de déclenchement proposée par l’OFCOM repose sur une base scientifique bien établie, qui a le mérite de la clarté scientifique et qui est utilisée dans d’autres domaines, notamment pour les mesures de pollution de l’air, et qui est reprise par la directive européenne 2014/30/UE pour les normes de compatibilité électromagnétique (Normes CEM). Il s’agit d’une méthode de traitement des incertitudes de mesure plus générale qui prend aussi en considération les incertitudes des valeurs négatives.

E. 3

a) Selon l’OFEV, pour déterminer le seuil de déclenchement pour une limitation plus sévère des émissions, il faut prendre en considération l’incertitude de mesure standard, qui s’élève à 20.1% pour cette mesure UMTS, et multiplier cette incertitude par le facteur 1.65. Comme la valeur d’immissions faisant l’objet de l’autorisation modifiée à la suite de la première mesure de réception s’élève à 4.95 V/m pour LUS 5, l’application de l’incertitude de mesures de 20.1% s’élève à 0.99 V/m (4.95 V/m x 20.1%). En multipliant l’incertitude de mesures standards pour le LUS 5 par le facteur proposé de 1.65, on obtient une valeur d’appréciation pour le seuil de déclenchement de 6.58 V/m (à savoir, 4.95 + [0.99 V/m x 1.65]). Or, en appliquant le facteur de correction de 1.65, on constate que la valeur d’immissions mesurées lors de la seconde mesure de réception effectuée le 13 décembre 2011 est supérieure à ce seuil puisqu’elle s’élève à 6.74 V/m, ce qui nécessiterait une limitation plus sévère des émissions en application des art. 11 al. 3 LPE et 5 al. 1 et 2 ORNI. b) En revanche, la méthode de calcul préconisée par l’OFCOM utilise un facteur de correction de 2, au lieu de celui de 1.65 préconisé par l’OFEV. Avec le facteur de correction de 2, appliqué à l’incertitude de mesure standard qui correspond à 0.99 V/m, on obtient un seuil de déclenchement qui atteint une valeur de 6.93 V/m (4.95 V/m + [0.99 V/m x 2]). Ainsi, la deuxième mesure de réception effectuée en décembre 2011 resterait inférieure au seuil de déclenchement et ne nécessiterait pas la mise en œuvre d’une limitation plus sévère des émissions au sens de l’art. 11 al. 3 LPE et 5 al. 1 et 2 ORNI. Comme la méthode de détermination de la marge d’incertitude de l’OFCOM présente une plus grande acceptabilité (voir consid. 2d ci-dessus) il y a lieu de considérer que la deuxième mesure de réception (VA2) se situe avec une probabilité de 95.4% dans la plage correspondant au double de l’incertitude de mesure standard. En effet, en appliquant un facteur 2 à l’incertitude de mesures standards, la deuxième mesure de réception de 6.74 V/m sur le LUS n° 5 au mois de décembre 2011 reste inférieure au seuil de déclenchement de 6.93 V/m. Partant, aucune mesure de limitation supplémentaire des émissions au sens de l’art. 11 al. 3 LPE et 5 al. 1 et 2 ORNI ne peut être imposée à la société recourante.

E. 4

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans le sens des considérants et la décision du Service de l’environnement et de l’énergie du 6 janvier 2012 ordonnant de prendre les mesures de correction de manière à permettre le respect de la valeur limite d’installation pour l’ensemble du voisinage de la station de base de la route de Denges 2 à Lonay doit être annulée. Compte tenu de l’issue du recours, le tribunal statuera sans frais. S’agissant de la question de la répartition des dépens, le tribunal constate que l’essentiel de l’argumentation développée dans le recours du 6 février 2012 s’avérait mal fondée, ce que le Tribunal fédéral a constaté dans son arrêt du 12 août 2014. En particulier, le Tribunal fédéral a confirmé qu’il était possible d’effectuer une deuxième mesure de réception. Ainsi, en application de l’art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), les dépens en faveur de la société recourante seront réduits à 500 francs.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.